- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94

MSB VERGİ NUMARASI	: 4810537700										....../....../ 2021

- VERGİ DAİRESİ		: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU				: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Kanunun 3B Md. 16.(1) ğ maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen hizmetleri toplam bedel veya kısmi olarak hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir.

3.	Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	%0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	%0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”, yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Satın alması yapılacak hizmet Teknik Şartname, Özel Teknik Şartname, İdari Şartname Atıflarına ve Teknik İster (Bu onay ve eklerine uygun olarak) yapılacaktır.

5.	Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

6.	Diğer hususlar www.ekm.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

7.	Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

8.	Bu hizmet alımı ile ilgili olarak; idare ile yüklenici firma arasında  SÖZLEŞME  imzalanacaktır.  Hizmetin teslimi; İdare ile yüklenici firma arasında; ilgili firma ile idare arasında sözleşme imzalanmasını müteakip Ek’teki kısımlarda belirtilen tarihler arasında tamamlanacaktır.

9.	İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2020 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

10.  Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel 130 MD. SVL ME. SERAP SUNDU (MS2007-TEK 82)’dur (irtibat:1344).

11.	Muayene ve kabul işlemleri; Kontrol Teşkilatı ve Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecektir.

12.	Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 12.04.2021 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad	: MUHAMMET FATİH ÖZGEN

Rütbe		: MÜH.TĞM.

EKİ			:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 (1) ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail : tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-72-21

1.KISIM

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTAR |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 COULOMETRİC KF TİTRATÖR (KARL-FİSCHER) CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 22-26 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | HİZMET | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

2.KISIM

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTAR |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERAFLASH PARLAMA NOKTASI (ERAFLASH FLASH POİNT TESTER) CİHAZININ BAKIM, ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 01-05 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | HİZMET | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

3.KISIM

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTAR |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30S COULOMETRİC KF TİTRATÖR (FIRINLI) (KARL-FİSCHER) CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 22-26 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | HİZMET | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

4.KISIM

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTAR |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAKIM, HVM 472 KİNEMATİK VİSKOZİTE CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 29 KASIM - 03 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | HİZMET | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

5.KISIM

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTAR |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNF Q230 PARTİKÜL SAYICI CİHAZININ BAKIM, ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 09-13 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | HİZMET | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                           TESLİM SÜRESİ  …..……….  (………………………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …........................................................................................................ TL. dir.

2. Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.

6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.

7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.

8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI		:

ADI SOYADI	:

TARİH		:

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. MUHAMET FATİH ÖZGEN		Tel: 216 493 94 94 – 2176

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

SNR.KD.BÇVŞ. KENAN EKENTOK			Tel: 216 493 94 94 – 2944

TEKHZ.SVL.ME. MURATCAN SEKİN 			Tel: 216 493 94 94 – 2425

1.KISIM

| S. NO | MALZEME ADI | STOK NO | DAĞITIM BİRİMİ | MİKTAR | TEKNİK ŞARTNAME ADI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 COULOMETRİC KF TİTRATÖR (KARL-FİSCHER) CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 22-26 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. - | - | AD | 1 | - |

2.KISIM

| S. NO | MALZEME ADI | STOK NO | DAĞITIM BİRİMİ | MİKTAR | TEKNİK ŞARTNAME ADI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERAFLASH PARLAMA NOKTASI (ERAFLASH FLASH POİNT TESTER) CİHAZININ BAKIM, ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 01-05 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. - | - | AD | 1 | - |

3.KISIM

| S. NO | MALZEME ADI | STOK NO | DAĞITIM BİRİMİ | MİKTAR | TEKNİK ŞARTNAME ADI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30S COULOMETRİC KF TİTRATÖR (FIRINLI) (KARL-FİSCHER) CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 22-26 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | - | AD | 1 | - |

4.KISIM

| S. NO | MALZEME ADI | STOK NO | DAĞITIM BİRİMİ | MİKTAR | TEKNİK ŞARTNAME ADI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAKIM, HVM 472 KİNEMATİK VİSKOZİTE CİHAZININ ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 29 KASIM - 03 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | - | AD | 1 | - |

5.KISIM

| S. NO | MALZEME ADI | STOK NO | DAĞITIM BİRİMİ | MİKTAR | TEKNİK ŞARTNAME ADI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNF Q230 PARTİKÜL SAYICI CİHAZININ BAKIM, ONARIM, KONTROL VE KALİBRASYON İŞLEMLERİNİN 09-13 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI. | - | AD | 1 | - |

C30 COULOMETRİC KF TİTRATÖR (KARL-FISCHER) CİHAZI

YILLIK BAKIM VE KALİBRASYON KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Kimya Laboratuvarında kullanılan C30 Coulometric KF Titratör (Karl-Fischer) Cihazının yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyonu kapsamında en az alt maddelerde belirtilen kontroller, bakımlar, onarımlar ve kalibrasyonlar yapılacak, ilave hususlar gerektiğinde bu hususlar da gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemlerde karşılaşılan yazılımsal ve/veya donanımsal sorunlar giderilecektir. Yapılan tüm işlemler yetkili personel tarafından düzenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1.	Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen ünitelerin kontrolleri yapılacak ve sorunlar giderilecektir.

  - Cihazın yerinin ve kurulumunun kontrolü

  - Konfigürasyon yedeklenmesi

  - Görsel temizlik

  - Kablo ve bağlantı testi

  - Üretici firmanın prosedürlerine göre doğrulama işlemi

  - Temel işlevsellik testi

  - Metrolojik test, sensör girişlerinin testi

  - Üretim parametre ayarlarının kontrolü

  - Gerektiğinde üretici firmanın prosedürlerine göre ayar işlemi

  - Gerek görüldüğü durumlarda yedek parça değişiminin tespiti

2.	Kalibrasyon yapılacak/yaptırılacak ve cihazın üretici spesifikasyonları uyarınca çalıştığını kanıtlayan kalibrasyon belgesi/sertifikası verilecektir.

3.	Cihazın yazılımının kontrol edilmesi:

3.1.	Yazılım güncellemesi mevcut ise yüklenmesi ve eğer cihazdaki yazılım güncel ise firma tarafından cihazda yüklü yazılımın güncel olduğuna dair yazılı olarak taahhüt edilecektir.

3.2.	Cihaz yazılımında yazılımsal/donanımsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

4.	Yapılan bakım-onarım-kalibrasyon faaliyeti tamamlandığında yüklenici firma tarafından getirilecek 1 (bir) kutu (10x8 ml ampul) kullanılmamış, orijinal ambalajında sertifikalı standart kimyasal/kimyasallar ile ölçüm kontrolleri yapılacak ve cihazın standart kimyasal/kimyasallarının değerlerini sertifikalarında belirtilen toleranslar dahilinde tespit edebildiğini gösterecektir. Ölçüm kontrolleri sonrası sertifikalı standart kimyasal/kimyasallar bedelsiz olarak bırakılacaktır. Getirilecek kimyasalların son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 8 (sekiz) ay sonrasına ait olacaktır. Getirilecek kimyasalların teknik dokümanları (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

5.	Cihazın yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu cihazın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduğuna dair üretici firma onaylı (güncel ve geçerli) yetki belgesini verecektir.

İMZA												İMZA

Serap SUNDU											Alev AVCI

Yük.Kim.Müh.											Kim.Tek.

C30-S COULOMETRİC KF TİTRATÖR (FIRINLI) (KARL-FISCHER) CİHAZI

YILLIK BAKIM VE KALİBRASYON KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Kimya Laboratuvarında kullanılan C30-S Coulometric KF Titratör (Fırınlı) (Karl-Fischer) Cihazının yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyonu kapsamında en az alt maddelerde belirtilen kontroller, bakımlar, onarımlar ve kalibrasyonlar yapılacak, ilave hususlar gerektiğinde bu hususlar da gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemlerde karşılaşılan yazılımsal ve/veya donanımsal sorunlar giderilecektir. Yapılan tüm işlemler yetkili personel tarafından düzenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1.	Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen ünitelerin kontrolleri yapılacak ve sorunlar giderilecektir.

  - Cihazın yerinin ve kurulumunun kontrolü

  - Konfigürasyon yedeklenmesi

  - Görsel temizlik

  - Kablo ve bağlantı testi

  - Üretici firmanın prosedürlerine göre doğrulama işlemi

  - Temel işlevsellik testi

  - Metrolojik test, sensör girişlerinin testi

  - Üretim parametre ayarlarının kontrolü

  - Gerektiğinde üretici firmanın prosedürlerine göre ayar işlemi

  - Gerek görüldüğü durumlarda yedek parça değişiminin tespiti

2.	Kalibrasyon yapılacak/yaptırılacak ve cihazın üretici spesifikasyonları uyarınca çalıştığını kanıtlayan kalibrasyon belgesi/sertifikası verilecektir.

3.	Cihazın yazılımının kontrol edilmesi:

3.1.	Yazılım güncellemesi mevcut ise yüklenmesi ve eğer cihazdaki yazılım güncel ise firma tarafından cihazda yüklü yazılımın güncel olduğuna dair yazılı olarak taahhüt edilecektir.

3.2.	Cihaz yazılımında yazılımsal/donanımsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

4.	Yapılan bakım-onarım-kalibrasyon faaliyeti tamamlandığında yüklenici firma tarafından getirilecek 1 (bir) kutu (10x8ml amp.) kullanılmamış, orijinal ambalajında sertifikalı standart kimyasal/kimyasallar ile ölçüm kontrolleri yapılacak ve cihazın standart kimyasal/kimyasallarının değerlerini sertifikalarında belirtilen toleranslar dahilinde tespit edebildiğini gösterecektir. Ölçüm kontrolleri sonrası sertifikalı standart kimyasal/kimyasallar bedelsiz olarak bırakılacaktır. Getirilecek kimyasalların son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az sekiz (8) ay sonrasına ait olacaktır. Getirilecek kimyasalların teknik dökümanları (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

5.	Cihazın yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu cihazın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduğuna dair üretici firma onaylı (güncel ve geçerli) yetki belgesini verecektir.

İMZA											İMZA

Serap SUNDU										Alev AVCI

Yük.Kim.Müh.										Kim.Tek.

ERAFLASH PARLAMA NOKTASI CİHAZI

YILLIK BAKIM VE KALİBRASYONU KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Kimya Laboratuvarında kullanılan ERAFLASH Parlama Noktası (ERAFLASH Flash Point Tester) Cihazının yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyonu kapsamında en az alt maddelerde belirtilen kontroller, bakımlar, onarımlar ve kalibrasyonlar yapılacak, ilave hususlar gerektiğinde bu hususlar da gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemlerde karşılaşılan yazılımsal ve/veya donanımsal sorunlar giderilecektir. Yapılan tüm işlemler yetkili personel tarafından düzenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1.	Genel Kontroller:

Şebeke voltajı doğrulanacak, ısıtıcı blok sıcaklığı ve karıştırma hızı kontrol edilerek standart değerlere uygun olduğu görülecektir.

En az alt maddelerde belirtilen ünitelerin kontrolleri yapılacak ve sorunlar giderilecektir.

  - Ceramic with electrode

  - Ceramic

  - ERAFLASH sample temperature sensor

  - ERAFLASH oven temperature sensor

  - ERAFLASH peltier element

  - Pressure sensor

  - Power board ERAFLASH (Ana kart (gerektiğinde))

  - Display assembly

  - Arc ignition board

  - Sample cup carrier (numune tutucu içindeki metal pinlerin arızasının giderilmesi)

2.	Cihazın yazılımının kontrol edilmesi:

2.1.	Yazılım güncellemesi mevcut ise yüklenecektir. Eğer cihazdaki yazılım güncel ise firma tarafından cihazda yüklü yazılımın güncel olduğu yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.	Cihaz yazılımında yazılımsal/donanımsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

3.		Cihazda veya elemanlarında arıza tespitinde gerekiyorsa parça değişimi yapılacak ve cihaz faal halde teslim edecektir.

4.		Yapılan bakım-onarım-kalibrasyon faaliyeti tamamlandığında yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak kullanılmamış, orijinal ambalajında getirilecek sertifikalı standart numune(ler) ile ölçüm kontrolleri yapılacak ve cihazın, standart numunesinin/numunelerinin ölçüm değerlerini sertifikalarında belirtilen toleranslar dahilinde tespit edebildiği gösterilecek ve yazılı rapor haline getirilecektir. Standart numuneler en az 100 ml olacak  (üretici firmanın orijinal ambalajlama şekli dikkate alınarak değerlendirilecektir.) ve işlem sonrası bedelsiz olarak bırakılacaktır. Getirilecek kimyasalların son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 8 (sekiz) ay sonrasına ait olacaktır. Getirilecek kimyasalların teknik dokümanları (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

5.		Yüklenici firma tarafından yapılan ölçüm değerleri ile kalibrasyon faaliyeti tamamlanarak kalibrasyon değerleri cihaza yüklenecektir.

6.		Cihazın yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu cihazın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduğuna dair üretici firma onaylı (güncel ve geçerli) yetki belgesini verecektir.

İMZA												İMZA

Serap SUNDU											Alev AVCI

Yük.Kim.Müh.											Kim.Tek.

LNF Q230 PARTİKÜL SAYICI ÖLÇÜM CİHAZI

YILLIK BAKIM VE KALİBRASYONU KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Kimya Laboratuvarında kullanılan LNF Q230 Partikül Sayıcı Cihazının yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyonu kapsamında en az alt maddelerde belirtilen kontroller, bakımlar, onarımlar ve kalibrasyonlar yapılacak, ilave hususlar gerektiğinde bu hususlar da gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemlerde karşılaşılan yazılımsal ve/veya donanımsal sorunlar giderilecektir. Yapılan tüm işlemler yetkili personel tarafından düzenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1.	Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen ünitelerin kontrolleri yapılacak ve sorunlar giderilecektir.

  - Cihazın iç ve dış bağlantı hortumlarının temizliği veya ihtiyaca göre değiştirilmesi,

  - Sistem filtrelerinin değişimi,

  - Flow cell bakımı,

  - Bypass valf bakımı,

  - Cihazın güç kontrolleri,

  - Sistem  elektronik  ölçüm  birimlerinin,  enerji  bağlantı  kablolarının ve soketlerinin kontrolü,

Sistemin bağlı olduğu bilgisayarın işletim sisteminde tespit edilen problemlerin düzeltilmesi, bilgisayara format atılması, işletim sisteminin yeniden kurulması ve network ağına bağlanması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi (Eğer cihazdaki yazılım güncel ise firma tarafından cihazda yüklü yazılımın güncel olduğu yazılı olarak taahhüt edilecektir. Cihazda veya bağlantı elemanlarındaki (PC-Yazıcı) mevcut olan arızanın nedenleri tespit edilerek gerekiyorsa parça değişimi yapılacak ve cihaz faal hale getirilecektir)

  - Cihazın Partistan Check Sıvısı ile kontrolünün yapılması,

  - Atık hatlarının kontrolü,

  - Saat/tarih kontrolü (PC ve cihaz),

  - Güç kaynağı çıkışlarının ölçülmesi,

  - PC yazıcı bağlantı kontrolü

2.		Yapılan bakım-onarım-kalibrasyon faaliyeti tamamlandığında yüklenici firma tarafından kullanılmamış, orijinal ambalajında, raf ömrü 12 (oniki) ay olan sertifikalı standart kimyasallar ile    (1 Şişe 10 cc’lik FL 310, 1 Şişe 250 cc’lik LNF 509, 1 Şişe 250 cc’lik LNF 545) ölçüm kontrolleri yapılacaktır. İşlem sonrası bahse konu standart kimyasallar bedelsiz olarak bırakılacaktır. Kontrolde alınan değerlerinin sertifikalarında belirtilen toleranslar dahilinde tespit edilebildiği ve kayıtların çıktı olarak alınabildiği gösterilecek ve yazılı rapor haline getirilecektir. Getirilecek kimyasalların teknik dökümanları (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

3.		Kalibrasyon yapılacak/yaptırılacak ve cihazın üretici spesifikasyonları uyarınca çalıştığını kanıtlayan kalibrasyon belgesi/sertifikası verilecektir.

4.		2 (iki) paket LNF 501A LNF Filter 0,343 OD. bedelsiz olarak bırakılacaktır.

5.		Cihazın yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu cihazın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduğuna dair üretici firma onaylı (güncel ve geçerli) yetki belgesini verecektir.

İMZA											İMZA

Serap SUNDU										Alev AVCI

Yük.Kim.Müh.										Kim.Tek

HERZOG HVM 472 VİSKOZİTE ÖLÇÜM CİHAZI

YILLIK BAKIM VE KALİBRASYONU KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Kimya Laboratuvarında kullanılan HVM 472 Kinematik Viskozite Cihazının yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyonu kapsamında en az alt maddelerde belirtilen kontroller, bakımlar, onarımlar ve kalibrasyonlar yapılacak, ilave hususlar gerektiğinde bu hususlar da gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemlerde karşılaşılan yazılımsal ve/veya donanımsal sorunlar giderilecektir. Yapılan tüm işlemler yetkili personel tarafından düzenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1.	Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen ünitelerin kontrolleri yapılacak ve sorunlar giderilecektir.

  - Vakum pompaları

  - Basınç pompası

  - Solvent pompası

  - Banyo ısıtıcıları

  - Selonid valfler sağ

  - Selonid valfler sol

  - Banyo yağ seviyesi

  - Elektronik kartların temizlenmesi (gerektiğinde)

  - Buzzer

  - Biten numune toplama mekanizması kontrolü

  - Ön ısıtıcı kontrolü

  - Asansörlerin kontrolü

  - Bant sıfır, tarama, beher algılayıcı, yükleme, toplama odası mekanizması, asansör üst ve alt limit sensörlerinin temizlenmesi ve kontrolü

  - Atık hatlarının kontrolü

  - Solvent filtrelerinin temizlenmesi

  - Saat/tarih kontrolü (PC ve cihaz)

  - Güç kaynağı çıkışlarının ölçülmesi

  - NTC sağ dedektör değerlerinin kontrol edilmesi

  - NTC sol dedektör değerlerinin kontrol edilmesi

  - Banyo termometresi kalibrasyonu (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış olacak ve TÜRKAK onaylı kalibrasyon sertifikası verilecektir.)

  - Kapiler tüp temizliğinde kullanılan Kromik asit yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Kapiler kontrolü

  - Sol ve sağ kapilerlerin yıkama ve kurutma işlevi kontrolü, gerekli ise ayarının değiştirilmesi.

  - Teste start verilerek her iki kapilerde numunenin tüp içerisindeki hareketinin izlenmesi ve varsa sorunların giderilmesi

  - PC yazılım bağlantı kontrolü

  - Banyo karıştırıcıları kontrolü

  - Banyo sıcaklığı kontrolü

  - CAN bağlantı elemanının yenisi ile değiştirilmesi

3.		Cihazın yazılımının kontrol edilmesi:

3.1.	Yazılım güncellemesi mevcut ise yüklenecektir. Eğer cihazdaki yazılım güncel ise firma tarafından cihazda yüklü yazılımın güncel olduğu yazılı olarak taahhüt edilecektir.

3.2.	Cihaz yazılımında yazılımsal/donanımsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

4.		Cihaz ve bağlantı elemanları ile ilgili (PC-yazıcı) kontroller yapılacak sorun varsa mevcut olan arızanın nedenleri tespit edilerek gerekiyorsa parça değişimi yapılacak ve Cihaz-PC-Yazıcı bir bütün olarak faal hale getirilecektir.

5.		Yapılan bakım-onarım-kalibrasyon faaliyeti tamamlandığında yüklenici firma tarafından kullanılmamış, orijinal ambalajında getirilecek sertifikalı standart kimyasallar (S60, S600, S200) ile her iki banyonun ölçüm kontrolleri yapılacaktır. Kontrolde alınan viskozite değerlerinin sertifikalarında belirtilen toleranslar dahilinde tespit edilebildiği ve kayıtların çıktı olarak alınabildiği gösterilecek ve yazılı rapor haline getirilecektir. Standart numuneler en az 250 ml olacak ve işlem sonrası bedelsiz olarak bırakılacaktır. Getirilecek kimyasalların son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 8 (sekiz) ay sonrasına ait olacaktır. Getirilecek kimyasalların teknik dokümanları (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

6.		Cihazın yıllık bakım, kontrol, onarım ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu cihazın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduğuna dair üretici firma onaylı (güncel ve geçerli) yetki belgesini verecektir.

İMZA												İMZA

Serap SUNDU											Alev AVCI

Yük.Kim.Müh.											Kim.Tek.